附件1：

一次性使用输液器参数需求

1. 一次性使用输液器带针，针头规格为0.7mm和0.55mm，螺口连接。
2. 输液流速：滴管为20滴/ml，输液器应无气体泄漏现象。
3. 长度：输液器的总长度不小于2000mm（包括针头），茂菲氏滴壶的出口至药液过滤器的输液管路长度不小于1400mm。
4. 输液软管应透明，当有气泡通过时可以用正常视力分辨水和空气的分界面。
5. 瓶塞穿刺器和进气管、空气过滤器应一体化。
6. 瓶塞穿刺器为ABS材料，应能刺透未穿刺过的液体容器的瓶塞，且不产生落屑，穿刺器的尖部宜光滑无毛刺。
7. 瓶塞穿刺器和穿刺针头应有保护套。
8. 输液软管与药液过滤器之间有乳胶管。
9. 滚轮式流速调节器的调节行程不小于50mm。
10. 输液器液体通道各组件间的连接，应能承受不小于15N的静拉力，持续15S。
11. 耗材必须是集采中选目录内，报名时并附带集采中标文件信息（加盖公司章）。