- 1、婴儿洗浴中心

1产品组成：婴儿洗浴中心一体化设备主要由洗手池（可选配）、洗礼池、护理台、中心电源、恒温水控制器、柜体等组成

*2专用洗礼池按婴儿体型特点设计，宽大凹槽承载面，人体工程学设计，符合宝宝的身形，让宝宝找到在妈妈肚子里的感觉，在洗礼时显得安静，舒适。提供制造商婴儿洗礼池专利证书。

3婴儿洗浴中心一体化设备的水池与护理台的材质应采用改性聚甲基丙烯酸甲酯（PMMA）高分子复合材料，经过高温二次吸塑成型。

*4婴儿洗浴设备无甲醛释放量，保证宝宝安全，提供制造商婴儿洗浴中心甲醛释放量无检出的第三方专业机构检测报告。

*5 婴儿洗浴中心无六种邻苯二甲酸脂毒素，对人体无害，试验对邻苯二甲酸二丁脂（DBP）、邻苯二甲酸丁基苄基酯（BBP）、邻苯二甲酸二（2-乙基）已酯（DEHP）、总和（DBP、BBP和DEHP）、邻苯二甲酸二正辛酯（DNOP）、邻苯二甲酸二异壬酯（DINP）、邻苯二甲酸二异癸酯（DIDP）、总和（DNOP、DINP和DIDP）均未检出。提供制造商婴儿洗浴中心中六种邻苯二甲酸脂均未检出的第三方专业机构检测报告。

*6 婴儿洗浴中心制造符合GB 6675.4-2004的要求，无有害物质迁移损坏，与儿童接触无危害。试验对特定元素锑（Sb）、砷（As）、钡（Ba）、镉（Cd）、铬（Cr）、铅（Pb）、汞（Hg）、硒（Se）均未检出。提供制造商婴儿洗浴中心对以上特定元素迁移均未检出的第三方专业机构的检测报告。

7 洗礼池控制器：7寸全彩触摸屏控制系统，一键操作，旋转支架任意操作。

8 婴儿洗浴中心外壳防护等级：洗浴中心外壳防护等级应符合GB 4208中IPX4的规定。

8.1保护接地阻抗：网电源插头中的保护接地和已保护接地的所有可触及金属部件之间的接地电≤0.2Ω。

8.2正常工作温度下的连续漏电流

8.3正常工作状态下的对地漏电流不得大于0.5mA，单一故障状态下≤1mA。

8.4正常工作状态下的对外壳漏电流不得大于0.1mA，单一故障状态下≤0.5mA。

*8.5提供制造商婴儿洗浴中心省级医疗器械检验院的电器安全检测报告。

15.9婴儿洗浴中心平面布局符合医院科室使用要求。