## Sheet1
南昌市第一医院采购超声多普勒胎儿监护系统项目
一 | 技术参数/服务需求 |  | 备注
（一） | 超声多普勒胎儿监护系统（1套）
1 | 整机
1.1.1 | 监护参数：胎心率（FHR），宫缩压力（TOCO），自动胎动（AFM）；
1.1.2 | 无线探头技术：采用无线探头进行监护，通过无线技术将胎心率、 宫压、胎动等监护信息传输到工作站进行管理，免除线缆对孕妇的束缚；
1.1.3 | 采用集成化多床位无线胎心监护工作站。
1.1.4 | 多床位监护：一套工作站标配同时监护4床单胎孕妇；最多可同时配置15个无线探头， 无线监护8个孕妇，最大化节约医疗空间；
1.1.5 | 显示：配置≥21.5英寸医用一体机，更安全可靠， 同时支持全触摸屏和键盘输入操作；中文/英文操作界面，界面简洁，易学易用；
1.1.6 | 胎心率110-160bpm正常范围区域标识（可调）；
1.1.7 | 具有监护计时提醒功能，10、20、30、40、50、60分钟可选；
1.1.8 | 能打印多种报告，包括支持三类图形评估报告在内多种报告系统；
1.1.9 | 符合国际标准的三级声光自动母亲/胎儿参数报警功能，报警界限根据需要可调节；
1.1.10 | SOV（信号重合）报警功能；
1.1.11 | 回放功能：支持自动播放CTG，可回放24小时CTG和母亲生命体征趋势；
1.1.12 | 具有超声传感器信号质量、电池电量指示功能，以得到准确和稳定的胎心参数值和曲线；
1.1.13 | 掉电保护功能：每分钟自动暂存；
1.1.14 | 具有强大的数据库，海量存储，全程CTG浏览，便于快速了解整体监护情况，并可选段诊断、打印；
1.1.15 | 工作站的扩展性强，可将床边机胎监以无线wifi的方式接入，一套工作站采用无线探头+床边机胎监混合应用最多可监护12床，实现数据的统一管理；
2 | 胎儿监护指标 无线探头：
2.1 | 胎心：多晶片1MHz宽波束脉冲多普勒防水探头，自适应追踪，胎心信号扑捉稳定 超声工作频率：1MHz 超声波束声强：Iob<10mW/cm2 胎心率范围：50~240bpm 分辨率: 1bpm
2.2 | 宫缩压力：无凸点探头设计， 0-100相对单位，分辨率：1bpm
2.3 | 胎动：自动胎动检测，曲线或黑块显示，显示并打印胎儿活动图； 胎动计数显示范围：0-999；
2.4 | 新式探头防水设计: IPX8防水等级；
2.5 | 支持单胎、双胎、三胞胎功能，单双三胎任意配置；
2.6 | 无线探头工作距离≥20m（明视），满足临床科室使用需求；
2.7 | 无线探头内置锂电池，充电时间≤5小时，使用时间≥8小时，电池寿命循环充放电次数≥500次；
2.8 | 一体化探头槽设计，无线探头采用自识别探头基座设计，随意安放；
2.9 | 无线探头彩屏显示，可显示探头类型、电池电量、信号质量、窗口号、孕妇姓名、胎心数值、宫缩数值；
2，10 | 无线工作频段：2.4GHz 无线WIFI频段。
2.11 | 配3台普通胎心监护仪
二 | 商务条款 |  | 备注
（一） | 付款方式：验收合格后一个月内支付合同总额的90%，余款10%满三年付清。付款前供应商需提供相应金额发票。
（二） | 质保期 | 5年，提供承诺函盖章
（三） | 售后服务 | 投标人承诺在仪器设备出现故障，能在72小时内提出解决方案
（四） | 验收时间：供应商提出验收申请日10个工作日内组织验收
（五） | 验收内容：按照投标文件及合同内技术和商务要求进行履约
（六） | 验收方法：一次性验收
（七） | 验收标准：以投标文件及合同为验收标准
三 | 配置清单 |  | 备注
1 | 移动台车1台；
2 | 医用触摸屏一体机1台；
3 | 带打印功能；
4 | 无线胎心监护探头4个，无线宫缩压力探头4个
5 | 3台胎心监护仪
四 | 评审规则（总分100分）
评分点 | 评分细则 | 分值 | 备注
（一）价格评分（30分）
评分公式 | 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30分 | 30分
（二）技术评分（55分）
1 | 技术参数基本要求须全部满足，不满足将作为无效标, 评审依据：技术参数偏离表及品牌了解实际情况 | 符合性审查
2 | 无线探头技术：采用无线探头进行监护，通过无线技术将胎心率、宫压、胎动等监护信息传输到工作站进行管理，免除线缆对孕妇的束缚； | 5分
3 | 采用集成化多床位无线胎心监护工作站。 | 3分
4 | 多床位监护：一套工作站标配同时监护4床单胎孕妇；最多可同时配置15个无线探头，无线监护8个孕妇，最大化节约医疗空间。 | 5分
5 | 显示：配置≥21.5英寸医用一体机，更安全可靠，同时支持全触摸屏和键盘输入操作；中文/英文操作界面，界面简洁，易学易用 | 3分
6 | 胎心率110-160bpm正常范围区域标识（可调）； | 3分
7 | 具有监护计时提醒功能，10、20、30、40、50、60分钟可选； | 3分
8 | 能打印多种报告，包括支持三类图形评估报告在内多种报告系统 | 3分
9 | 符合国际标准的三级声光自动母亲/胎儿参数报警功能，报警界限根据需要可调节， SOV（信号重合）报警功能 | 3分
10 | 回放功能：支持自动播放CTG，可回放24小时CTG和母亲生命体征趋势； | 3分
11 | 具有超声传感器信号质量、电池电量指示功能，以得到准确和稳定的胎心参数值和曲线，掉电保护功能：每分钟自动暂存 | 3分
12 | 具有强大的数据库，海量存储，全程CTG浏览，便于快速了解整体监护情况，并可选段诊断、打印； | 3分
13 | 工作站的扩展性强，可将床边机胎监以无线wifi的方式接入，一套工作站采用无线探头+床边机胎监混合应用最多可监护12床，实现数据的统一管理； | 2分
14 | 无线探头：胎心：多晶片1MHz宽波束脉冲多普勒防水探头，自适应追踪，胎心信号扑捉稳定 超声工作频率：1MHz 超声波束声强：Iob<10mW/cm2胎心率范围：50~240bpm 分辨率: 1bpm | 3分
15 | 宫缩压力：无凸点探头设计， 0-100相对单位，分辨率：1bpm | 2分
16 | 胎动：自动胎动检测，曲线或黑块显示，显示并打印胎儿活动图；胎动计数显示范围：0-999； | 2分
17 | 新式探头防水设计: IPX8防水等级； | 2分
18 | 支持单胎、双胎、三胞胎功能，单双三胎任意配置，无线探头工作距离≥20m（明视），满足临床科室使用需求； | 2分
19 | 无线探头内置锂电池，充电时间≤5小时，使用时间≥8小时，电池寿命循环充放电次数≥500次； 一体化探头槽设计，无线探头采用自识别探头基座设计，随意安放； | 2分
20 | 无线探头彩屏显示，可显示探头类型、电池电量、信号质量、窗口号、孕妇姓名、胎心数值、宫缩数值； | 3分
（二）商务评分（15分）
1 | 响应时间（5分），投标人承诺在仪器设备出现故障，能在72小时内提出解决方案（维修时提供备用机） | 5分
2 | 售后，有培训回访方案（5分） | 5分
3 | 满足质量保证期（投标人承诺在满足技术参数要求的前提下质量保证期分)投标人承诺在满足技术参数要求的前提下质量保证期5年得1分，6年得3分，7年得5分。 | 5分
以上所有条款依据均由供应商承诺加盖公章