## Sheet1
项目 名称 | 南昌市第一医院(单位)采购食道镜及器械包项目
一 | 技术参数/服务需求
（一） | 食道镜及器械包
1 | 吸引管：吸引管直径φ3mm，长度 500mm ，吸引通道顺畅，无阻力。
2 | 吸引管：吸引管直径φ4mm，长度 500mm ，吸引通道顺畅，无阻力。
3 | 食道异物钳：食道异物钳：φ3.5×500mm 鳄牙型双动钳头，钳头硬度HRC48-52。钳头与钳管抗反光处理，钳头灵活无卡滞，夹持有力，夹持组织时不会脱离钳头。
:4 | 食道异物钳：食道异物钳：φ4×500mm 鳄牙型双动钳头，钳头硬度HRC48-52。钳头与钳管抗反光处理，钳头灵活无卡滞，夹持有力，夹持组织时不会脱离钳头。
5 | 食管窥镜手柄：食管镜手柄，配合食管窥镜使用。
6 | 食管窥镜:食管窥镜11×15×300mm，插入部分最大宽度15mm，窥视镜在距离15mm处光照度不低于2500lx。窥视镜头端圆滑，接触组织时不会造成伤害。通道顺畅。
7 | 食管窥镜：食管窥镜13×17×380mm，插入部分最大宽度15mm，窥视镜在距离15mm处光照度不低于2500lx。窥视镜头端圆滑，接触组织时不会造成伤害。通道顺畅。
8 | 食管窥镜：食管窥镜12×18×450mm，插入部分最大宽度15mm，窥视镜在距离15mm处光照度不低于2500lx。窥视镜头端圆滑，接触组织时不会造成伤害。通道顺畅。
9 | 窥视管：窥视管长度17.5cm，前端弧形15°直径φ16mm后端23×36叶片上翘15°。窥视管手柄钛合金材料黑色涂层，手柄带内窥镜插入孔要求内窥镜上下可以调节。
10 | 窥视管：窥视管长度17.3cm，前端弧形15°直径φ16mm后端23×36叶片上翘15°。窥视管手柄钛合金材料黑色涂层，手柄带内窥镜插入孔要求内窥镜上下可以调节。
11 | 灯芯：灯芯长度16Cm外径φ3.5mm光纤直径φ3mm。
12 | 支撑架：支撑架长度38Cm,杆子35°，胸托直径φ120mm，转轮直径φ80mm
13 | 喉内窥镜：喉内窥镜工作长度18.5Cm,外径φ4，视向角12°反向，市场角度大于60°。
14 | 显微喉钳：显微喉钳右弯杯口直径φ1.5要求锋利，头部双片活动工作长度23Cm。 头部材料医用级不锈钢。钳杆要求锥度型φ1.8mm-φ3.0mm钳杆要求灰黑色处理。
15 | 显微喉钳：显微喉钳45°杯口直径φ2mm要求锋利钳杆头端上弯22°，工作长度23Cm。头部材料医用级不锈钢。 钳杆要求锥度型φ1.8mm-φ3.0mm钳杆要求灰黑色处理，手柄带冲洗通道。
16 | 显微喉剪：显微喉剪45°要求锋利，钳杆头端上弯22°工作长度23Cm。头部材料医用级不锈钢热处理要求HRC51。 钳杆要求锥度型φ1.8mm-φ3.0mm钳杆要求灰黑色处理，手柄带冲洗通道。
17 | 显微喉钳：显微喉钳45°杯口直径φ2mm要求锋利，工作长度23Cm。头部材料医用级不锈钢。 钳杆要求锥度型φ1.8mm-φ3.0mm钳杆要求灰黑色处理，手柄带冲洗通道。
18 | 显微喉剪：显微喉剪左弯要求锋利，工作长度23Cm。 头部材料医用级不锈钢热处理要求HRC51。 钳杆要求锥度型φ1.8mm-φ3.0mm钳杆要求灰黑色处理，手柄带冲洗通道。
19 | 显微喉剪;显微喉剪右弯要求锋利，工作长度23Cm。头部材料医用级不锈钢热处理要求HRC51。钳杆要求锥度型φ1.8mm-φ3.0mm钳杆要求灰黑色处理,手柄带冲洗通道
20 | 显微喉刀:显微喉刀头部镰状型1.8mm×9mm，刀杆要求锥度φ1mm-φ3mm，刀杆前端上弯22°。
21 | 显微喉刀:显微喉刀头部镰状型1.8mm×9mm，刀杆要求锥度φ1mm-φ3mm。
22 | 显微喉剥离子:1.0cm×10cm
23 | 吸引管:吸引管直径φ2.5mm，长度230mm。 头部要求顿型，带侧孔。
24 | 吸引管直径φ2.5mm，长度230mm。 头部要求顿型，带侧孔，前端上弯22°
二 | 商务条款
（一） | 付款方式：货物验收合格后一个月内支付合同总额的90%，余款10%在满三年付清；付款前供应商需提供相应金额发票。
（二） | 质保期：三年
（三） | 售后服务：签订合同后30日内到货 1、供应商所投产品必须提供自通过最终验收合格、签署验收合格证书并办理移交手续之日起三年的质量保证期； 2、在本项目承诺的免费质量保证期内实行“三包”服务。质保期内免费上门服务及技术支持，每年由维修工程师提供至少2次的上门维护保养工作； 3、质量保证期内中标供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足和故障负责任。 4、质量保证期期满后，中标供应商继续为采购人提供专业维修服务，由此发生的相关服务和备品备件费用由采购人承担； 5、提供7x24小时售后服务热线；在接到采购人通知维修后2小时内提出解决方案。若运用通讯工具不能解决问题，到现场进行维修的，必须在24小时之内到达现场予以解决； 6、中标供应商的其它售后服务承诺属于本条款的一部分，如果有不同约定的，以服务水平和层级更高的为准。
（四） | 验收时间：供应商提出验收申请日10个工作日内组织验收
（五） | 验收内容：按照投标文件及合同内技术和商务要求进行履约
（六） | 验收方法：一次性验收
（七） | 验收标准：以投标文件及合同为验收标准
三 | 配置清单
1 | 吸引管,φ3×500mm 1个
2 | 吸引管,φ4×500mm 1个
3 | 食道异物钳φ3.5×500mm（鳄牙型双片动 ）1把
4 | 食道异物钳φ4×500mm（鳄牙型） 1把
5 | 食管窥镜手柄 2个
6 | 食管窥镜11×15×300mm 1支
7 | 食管窥镜13×17×380mm 1支
8 | 食管窥镜12×18×450mm 2支
9 | 窥视管 大号 总长173mm 2支
10 | 窥视管 小号 总长173mm 1支
11 | 灯芯：2支
12 | 支撑架 2支
13 | 喉内窥镜 15°（反向）1支
14 | 显微喉钳 圆口45°1.5mm 2把
15 | 显微喉钳 ，圆口45°2.0mm杆子上弯22° 1把
16 | 显微喉剪，45° 杆子上弯22° 1把
17 | 显微喉钳，圆口 45° 2.0mm，2把
18 | 显微喉剪 左弯 2把
19 | 显微喉剪 右弯 2把
20 | 显微喉刀，镰状 上弯22° 2把
21 | 显微喉刀，镰状（带手柄）2把
22 | 显微喉剥离子:1.0cm×10cm 1个
23 | 吸引管φ2.5×230mm 1个
24 | 吸引管φ2.5×230mm 上弯22° 2个
四 | 评标方式：低价中标