| 项目 名称 | 南昌市第一医院采购免散瞳眼底照相机项目 |
| --- | --- |
| 一 | 技术参数/服务需求 |
|  | 免散瞳眼底照相机：1台 |
| 1 | 支持眼科远程 PACS 系统数据共享接连端口 |
| 2 | 操作模式：全自动/手动；无需人工调整，一键完成双眼自动拍照；自动追踪（上下左右），自动对焦（前后），自动测量，自动转换左右眼 |
| 3 | 对焦模式：全自动并可选手动 |
| 4 | 下巴托模式：根据眼位自动调节高度 |
| 5 | 拍照模式：全自动 |
| 6 | 曝光模式：全自动 |
| 7 | 免散瞳最小可照相瞳孔直径：≤3.3mm |
| 8 | 闪光强度：自适应无级可调 |
| 9 | 采集模块：内置摄像头 |
| 10 | 眼底像分辦率：≥2400 万像素 |
| 11 | 屈光度校正范围：0设定：-13D到+12D；-设定：-12D到-25D；+设定：+11D到+20D； |
| 12 | 视场角：≥45° |
| 13 | 操作者方位：对侧、旁侧 |
| 14 | 显示屏：≥10 寸旋转电容触摸控制屏，外接≥20 寸液晶扩展显示器（可分显示） |
| 15 | 固视标：内固视标。 |
| 16 | 工作距离：40±2mm |
| 17 | 可自动无缝拼图 |
| 18 | 图片后处理功能：亮度，色彩，对比度；病灶标注及计算；随访对比 |
| 19 | PC传输：USB，局域网，FTP，DICOM |
| 20 | 采集过程全程语音导航 |
| 二 | 商务条款 |
| （一） | 付款方式：货物验收合格后一个月内支付合同总额的90%，余款10%在满三年付清；付款前供应商需提供相应金额发票。 |
| （二） | 质保期：三年 |
| （三） | 售后服务：签订合同后30日内到货 1、供应商所投产品必须提供自通过最终验收合格、签署验收合格证书并办理移交手续之日起三年的质量保证期； 2、在本项目承诺的免费质量保证期内实行“三包”服务。质保期内免费上门服务及技术支持，每年由维修工程师提供至少2次的上门维护保养工作； 3、质量保证期内中标供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足和故障负责任。 4、质量保证期期满后，中标供应商继续为采购人提供专业维修服务，由此发生的相关服务和备品备件费用由采购人承担； 5、提供7x24小时售后服务热线；在接到采购人通知维修后2小时内提出解决方案。若运用通讯工具不能解决问题，到现场进行维修的，必须在24小时之内到达现场予以解决； 6、中标供应商的其它售后服务承诺属于本合同的一部分，如果有不同约定的，以服务水平和层级更高的为准。 7、设备出现故障时免费提供备用机。 |
| （四） | 验收时间：供应商提出验收申请日10个工作日内组织验收 |
| （五） | 验收内容：按照投标文件及合同内技术和商务要求进行履约 |
| （六） | 验收方法：一次性验收 |
| （七） | 验收标准：以投标文件及合同为验收标准 |
| 三 | 配置清单 |
| 1 | 免散瞳眼底照相机一台、 |
| 2 | 随机耗材： |