**附件1：**

**干扰波变频治疗仪技术参数**

1、≥12.1寸液晶显示及触摸功能。

2、六通道输出，每个通道采用单独的气泵，每个通道的治疗模式、强度、吸引压开关可分别进行选择。

3、自定义治疗方式：间歇模式（多种可调），用户模式≥3个（每个多种可调）

4、设备质保3年。

5、进行单组调节或整个通道调节。确保治疗是的舒适性和治疗效果。

6、治疗终止时不同输出通道的中文提示。

7、具有导子脱离监测功能。

8、采用超薄导子设计,导子厚度≤10mm，材质柔软使吸附更加舒适、容易。(治疗时患者可不用脱去贴身的衣物)。

9、保持舒适的输出电流平衡，自动韵律变频功能（即由1000Hz至11000Hz自动频率变化），频率实时变化。

10、载波频率的大幅变换功能，防止惯性刺激，使刺激感达到更强。

11、采用无极编码电位器，结束时强度自动归零。

12、大型保温加温板，具有自动加热功能，避免湿式电极冰冷刺激。

13、具有适合肌肉刺激的通电模式，通电时间，间歇，上升下降，时间分别可调。

14、设备显示屏幕上可显示治疗示例和电极片推荐贴片位置。

15、具有多重过流保护及提示、过压保护及提示的功能。

16、具有一键锁定功能，可锁定屏幕操作和面板部分功能，防止不相关人员误操作。

17、机器内置轻音乐及USB接口可再续存音乐，医护人员根据治疗目的治疗的同时可进行音乐治疗。

18、输出频率：含1000Hz ～ 含11000Hz（1000Hz≧输出频率≧11000Hz）

19、治疗波形：正弦波

20、干涉频率：含0.1 ～ 含199Hz±10％

21、治疗时间：1～99分钟

22、最大吸引压：25±10kPa

23、内置治疗模式：≥14种