**附件1：**

**吞咽神经和肌肉电刺激仪（吞咽功能障碍治疗仪）技术参数**

1. 双通道输出，每通道可独立设置治疗参数。
2. 输出强度：0mA～80mA或0V～80V范围内可调，步长0.5mA或0.5V。
3. 脉冲频率：20Hz～100Hz可调，步长1Hz。
4. 脉冲宽度：100μs～400μs可调，步长10μs。
5. 脉冲的上升时间和下降时间：1s～10s可调，步长1s。
6. 脉冲的维持时间：1s～55s可调，步长1s。
7. 脉冲的断电时间：3s～75s可调，步长1s。
8. 不少于七种电极治疗方式。
9. 可进行口腔内及口腔外电刺激功能。
10. 固定电极具备三种治疗模式。
11. 有电刺激手柄给治疗师操作。
12. 电路报警提示。
13. 设备质保3年。