附件1：

胶囊内镜技术参数

1、临床应用范围：适用于胃疾病的检查，供医生进行临床诊断，检查中拍摄的食道和十二指肠图片可供医生进行相关部位的辅助诊断。可用于8岁及以上儿童和成人；

2、控制方式：可通过软件和手动控制；

3、控制维度：三维直线运动、二维旋转运动；

4、磁体数量：≥1个；

5、磁场强度：≤400mT；

6、磁头的旋转范围达到360°，X 轴移动范围≥380mm，Y 轴移动范围≥480mm，Z 轴移动范围≥280mm；；

7、体外磁控设备对胶囊的水平运行最小控制精度≤5mm，角度旋转的最小控精度≤5°；

8、医疗床可以电动控制进出，方便受检者上下床；

9、配备双显示器，显示控制界面和实时浏览界面，界面可以显示胃部模拟3D示意图和胶囊姿态；

10、工作站软件

10.1 能够实时视频监控设备的状态，可通过软件和手动两种方式控制五维运动，具有安全限位功能；

10.2 支持图片单幅/多幅显示，选择不同的浏览模式，调节播放速率，并显示拍摄图片的时间、相对于整体的位置、拍摄时患者的体位和胶囊姿态等；

10.3 支持调节图片亮度、饱和度等参数，对图片添加备注如箭头、方框、测量病灶长度等功能；

10.4 支持病例管理，编辑和打印报告，图谱管理等功能；

11、记录器

11.1具备独立的便携式记录器，可显示实时拍摄画面，可以设置不低于5个不同频段的无线信号接收通道；

11.2便携式记录器的工作时长≥10h，存储容量：≥4GB；

12、胶囊内窥镜

12.1 胶囊直径≤12mm；胶囊长度≤28mm；胶囊重量≤5g；

12.2 帧速率可调，最高帧率不低于2fps；

12.3 光学分辨力≥8lp/mm，视场中心角分辨力≥1.3 /(°)或≥1.3C/(°)；

12.4 电池类型：氧化银电池；

12.5 工作时间：≥10h；

12.6 可以搭配经国家相关部门批准注册的，与胶囊内窥镜匹配的一次性可分离牵线，做到对食管的检查，采集到更加全面的图像数据；

12.7胶囊有不低于5个不同频段的信号发射功能，可保证同时开展5人次的检查。