附件1：

动脉硬化检测仪技术参数

1、测量参数要求

1.1、在同一心动周期内，四肢血压同步测量SBP(收缩压)、DBP(舒张压)、MBP(平均动脉压)、PP(脉压差)；

1.2、PWV(脉搏波传导速度)、ABI(踝臂指数)、BAI(臂踝指数)、TBI(趾臂指数）；

1.3、PVR(脉搏体积记录)；

1.4、HR(心率)；

1.5、ECG(心电波形)；

1.6、PCG(心音波形)；

1.7、UT（脉搏波上升时间）；

1.8、%MAP(平均动脉压)；

1.9、AI(反射波增强指数)；

1.10、BMI(体格指数）；

1.11、心脏STI(收缩时间间隔)；

1.12、ET(射血时间)；

1.13、PEP(射血前期)；

1.14、ET/PEP(射血指数)。

2、技术指标要求

2.1、显示部分

2.1.1、显示方法：高分辨率大屏幕彩色液晶显示屏；

2.1.2、曲线表示：ECG1、PCG1、PVR4；

2.1.3、描记速度：ECG、PCG、PVR：25mm/s和50mm/s两档。

2.2、心电部分

2.2.1、导联：第I导联

2.2.2、心率测量范围：30~300bpm。

2.2.3、心率测量误差：±1次/分或±5%取最大值。

2.3、脉搏波部分

2.3.1、测定方法：空气容积脉博法；

2.3.2、脉博数测量范围：35～185bpm；

2.3.3、脉搏精度：±2次/分。

2.3.4、增益：手动5档x1/4、x1/2、x1、x2、x4。

2.4、无创血压测量部分

2.4.1、示波法（单肢、单侧、四肢同步测量）；

2.4.2、加压方法：气泵自动加压；

2.4.3、排气方法：自动减压排气，具有断电后自动放气功能；

2.4.4、静态血压测量范围：0mmHg～300mmHg, 误差：±4mmHg；

2.4.5、显示分辨率：1mmHg；

2.4.6、压力精度：± 3 mmHg；

2.4.7、安全装置：可自行设定最高控制压力，自定义测量最高可测300mmHg。

2.5心音部分

2.5.1频率范围：25Hz～230Hz(＋0.4dB，－3.0dB)；

2.5.2增益：手动5档x1/4、x1/2、x1、x2、x4。

2.5.3传感器：更稳定和耐用的压变陶瓷。

3、软件功能要求

3.1、同步实现两人的同时检测（提供证明材料），检测过程中分屏实时显示两人的数据，且互不影响。3～5分钟同时完成两人的整个检查，便于团检。

3.2、可调节式检测方式：四肢同步检测、单侧检测、单肢检测供用户选择。

3.3、临床数据统计：ABI统计、PWV统计，BAI（方便医生进行学术研究）；

3.4、病例查询功能：有多种查询方式（可按病案号、姓名、序列号、住址、出生日期）；

3.5、病历导入、导出功能：可以存放任意位置，能够生成EXCEL专业表格；

3.6、联网功能：可以保存报告单图片、保存医生意见、保存检查所见、保存检查参数；

3.7、存储方式：超大硬盘存储（病历＞50000），超大容量，无限存储病例，方便易用；

3.8、标配TBI(趾臂指数)反映下肢动脉末梢缺血情况；拥有BAI(臂踝指数)反映上肢血管堵塞情况；

3.9、完善的扩展功能，可连接医院网络体检软件、身高体重检测仪及条码扫描器；并可使用PDA预约功能，迅速记录患者信息、提高工作效率，确保检查项目顺利进行，特别适合大型体检中心及团体体检使用。

3.10、可根据用户需求自定义模板。让医生灵活掌握报告模板。

3.11、诊断报告：自动／手动调节（方便医生出适合的打印报告）；

3.12、报告模版：多种报告模版（可根据用户需求自定义模板）；

3.13、报告界面：全中文；

3.14、操作界面：windows操作界面。

3.15、必需与院内现有心电网络管理系统对接，对接费含在报价内。