附件1：

中高端彩超技术参数

参数一（数量：1台）

1：超高端全身彩色多普勒超声诊断系统，主要用于腹部、心脏、妇科及胎儿检查、血管小器官、

肌肉骨骼神经、术中、弹性、造影及介入等方面的临床诊断和科研教学工作

2：主机 ≥22英寸宽屏OLED显示器，触摸屏≥15.6英寸，无针式探头接口≥4种，单晶体探头技

术、手势感应探头技术，双击探头前端，便激活探头进入扫查，无需在触摸屏上切换，方便使用。

3：全程动态聚焦发射声束，全聚焦相干成像，整个图像区域无焦点，支持所有探头及应用条件。

4：智能图像零键优化技术，零键优化二维、彩色多普勒及造影图像质量，频谱多普勒零键优化技术，

具备全方位、多角度解剖M型技术，并同时具备B型全角度心功能测量功能。

5：具备高清放大功能、高级空间复合成像技术，逐级可调

6：具备血管增强技术，有效增强深部血管和小血管管壁、管腔、血管内膜等结构的显示能力；具备

清澈血流技术，提高彩色分辨率，增强血流边界显示，消除伪像。

7：四实时炫酷图像，自动呈现4种不同风格图像，可选择其中一个作为最优检查条件，减少操作。

8：具备灰阶和彩色超宽视野成像和扫描技术，支持所有线阵及凸阵探头。

9：造影成像技术，利用非线性基波及非线性谐波信息进行造影成像，声诺维造影剂显示时间≥8分钟；具备超微血管造影成像技术，高清晰显示造影剂微泡灌注和高分辨率显示微血管架构，支持相控阵介入、凸阵、线阵、腔内探头。

10：具备实时应变弹性成像技术，无需人工加压；具备点式剪切波成像技术，定量组织弹性；具备二维剪切波弹性成像技术，取样点数量无限制。支持相控阵、凸阵、线阵、腔内探头。

11：具备容积介入导航功能：利用磁传感器获得的位置关系，提高介入治疗的准确性和安全性。

12：产科测量：包括全面的产科径线测量、NT测量、单/双胎儿孕龄及生长曲线、羊水指数等。12：接收超声信号系统动态范围≥320 dB，二维图像每帧图像线密度≥512。

13：探头频率： 腹部凸阵探头：1.4-5.0 MHz   高频线阵探头：4.0-10MHz

超高频线阵探头：6.0-18MHz 电子腔内探头：3.0-8.0MHz  相控阵心脏探头：1.5-4.5 MHz

参数二（数量：1台）

一. 彩色超声诊断仪：

1 中国制造及生产

2 显示器≥21.5英寸高清 LED 显示器，分辨率1920×1080

3 具备≥13.3英寸彩色触摸控制屏

4 可以电动控制操作面板的升降、旋转、前后位置调节，万向多关节连接支臂

5 装有多国语言操作系统及中文菜单、中文文本输入

6 数字化通道数≥16000000

7系统动态范围：≥361dB

8 二维灰阶成像及分析单元

9 彩色多普勒显示及分析单元

10 能量多普勒显示及分析单元

11 脉冲多普勒显示及自动分析单元

12 压力式弹性成像单元

13 智能四维成像单元

14 组织谐波成像单元，含组织谐波及智能谐波

15 梯形扩展成像技术及矩形图像的偏转

16 空间复合成像技术

17 动态核磁成像技术

18 智能图像增强技术

19 高清成像技术

20 精细血流成像技术

21 微细血流灌注技术

22 微细血流灌注技术定量分析

23 立体血流显示技术

24 胎儿心率自动测量功能，可自动识别频谱并自动测量及显示胎儿心率。

25胎儿生长参数智能检测功能

26双幅实时动态显示功能

27 智能盆底解决方案

28 静脉造影功能，支持超声输卵管造影

二.一体化智能四维成像单元

- 3D成像单元：具备静态3D、实时立体3D/4D

- 多种三维显示模式，包括：表面模式，透明模式(最大模式,最小模式,X线成像模式)，亮度模式

- 具备立体彩色、能量多普勒成像单元

- 具有任意形状体积计算功能,可根据组织特性自动计算或手动精确计算，并包括多种结果分析方式。

- 具有观察不同器官组织的多种3D重建模式,且可复合。

- 具有3D立体图像编辑切割功能。

- 具有CT立体成像形式，便于观察感兴趣区的空间位置和内部结构。

- 针对胎儿表面、骨骼、四肢、颅脑等进行成像设定，提高显示部位立体分辨率。

- 可清晰显示低回声或液性暗区的立体结构。

- 可以通过调节容积取样框的曲率弧度，提高容积图像的清晰度。

- 具有三维成像独立特有的图像优化软件功能，并具备多种模式，可进行3D图像边缘锐化，显著提高图像对比度和分辨率，更清晰显示容积数据组织间区别。

- 可进行肤色渲染，生成自然真实的3D图像，独立软件功能；使得穿透力和组织图像边缘得到增强，提高微小解剖结构的显现力。

- 胎儿自动识别：胎儿面部前方经常由于手部等邻近结构的影响，得到清晰的胎儿面部图像，较为困难；使用胎儿面部自动识别技术可一键自动去除面部前方遮挡物，获得满意的胎儿面部容积图像。

- 魔术擦：三维成像独立功能，可通过任意移动橡皮擦位置，逐层擦除不需要的信。不同于魔术剪，无需设定擦除区域，可任意移动橡皮擦位置。同时也可以快捷的恢复擦除的信息。简化了以往进行立体切割需要旋转的步骤。

- 胎儿仿真成像技术：利用自然光的衰减系数，使三维图像更自然、更逼真，皮肤和组织的图像更加细腻丰富，有助于异常结构诊断的三维成像独有软件功能。

- 轮廓剪影成像技术：容积成像时通过此技术可同时显示胎儿内外部结构，区分软组织和骨结构，能准确了解解剖结构，真实透视可视化，可用于胎儿骨骼系统、神经系统等异常辅助诊断，可以分辨气管。

- 轮廓剪影血流成像技术：在轮廓剪影成像技术基础上，增加血流信息显示，对不同平面和深度的血管结构成像，可用于胎儿循环系统、胎盘植入、卵巢肿瘤的三维血管分布等观察和诊断。

- 智能断层成像:可将3D立体数据沿A、B、C三个正交平面分别进行连续平行断层切割，并可实时扫查，同屏显示≥24幅不同深度图像，断层间距0.5mm-10mm可调。

- 任意剖面成像：3D立体数据内任意切割进行剖面成像，通过单条直线或曲线切割后进行剖面成像。

- 高级任意不规则形状体积计算功能,取样间距≤0.5mm，测量结果更加精确。

- 镜像模式：同屏显示多方位的立体图像，除正面观，可同时观察到顶、左、右侧面观的容积成像。

- 在多平面显示的基础上，增加了在参考平面上的另外两个参考面，帮助判断正常与异常的诊断及方位确定。

- 多切面成像基础上, 用户可同时看到与参考平面垂直的另外两个平面，不同于传统定位帮助中只能看到一个。

三、探头配置

1单晶体凸阵探头1把：频率范围2-9MHz

2单晶体凸阵容积探头1把：频率范围1-8MHz

3腔内容积探头1把：频率范围2-10MHz

4浅表探头1把：频率范围3-12MHz

5成人心脏探头1把：频率范围1-6MHz