附件1：

**双极电凝技术参数**

1.漏电流及辅助电流要求正常状态下≤0.01mA，单一故障 状态下≤0.05mA；

2.具有功率输出自动补偿功能，针对不同人体组织自动调节输出 功率达到最佳切割和凝血效果；

3. 带除颤保护，I 类输出，符合国标 GB9706.1-2007 和国标GB9706.4-2009 安全标准。

4.三种电切模式：低压切、纯切、混切；四种电凝模式：柔凝、强凝、喷凝，三种双极电凝模式：精细双极、标准双极、宏双极；

5.工作频率：电切 330KHz； 电凝 430KHz；双极频率为 1MHz；额定输出功率：电切：300W 电凝：120W 双极：100W；负载阻抗：电切：300/500 Ω 电凝：500 Ω 双极：100 Ω

6.功率调节精细，1W/5W 可调；

7.误操作报警功能，手动开关按扭、脚踏控制。
8.配置清单：两把不同规格电凝镊。

9.质保五年，并提供承诺函。

10.设备出现故障，72小时内提出解决方案，并提供承诺函。

11.售后服务：有培训回访方案、切实可行。