| 序号 | 名称 |
| --- | --- |
| 1 | 脑深部神经刺激套件、导线 |
| 2 | 脊髓神经电刺激、导线 |
| 3 | 人工神经鞘管 |
| 4 | 一次性解刨器 |
| 5 | 防粘连液 |

1.脑深部神经刺激套件、导线

脑深部神经刺激套件

1）具有不可充电和可充电系列产品；

2）支持蓝牙可感知，脑电采集功能；

3）兼容3.0T磁共振；

4）具备交互电脉冲技术；

5）支持远程程控，远程数据采集

脑深部神经刺激导线技术参数

1）至少满足45cm，59cm，90cm规格长度的植入需求。

2）独立连接件，保证密封性，防止电气失效。

3）外绝缘材质:硅橡胶/聚氨酯，生物相容性好，减少排异的发生率

2.脊髓神经电刺激、导线

脊髓神经电刺激技术参数

1）不可充电神经刺激套件技术参数：

神经刺激器的使用寿命常规参数下≥5年，质保≥2年。

2)可充电神经刺激套件

脉冲发生器可充电。 可充电脊髓神经刺激器的质保为不少于15年。

3)刺激参数：

（1）刺激幅值-电压模式：0-10V；步进：0.05 V 或0.1V

（2）刺激幅值-电流模式：0-25mA；步进：0.05 V 或0.1V

（3）刺激频率范围：2Hz-2000Hz

（4）脉冲宽度：20μs-1000μs；步进：≤10μs

4)程控模式：

远程程控，无线程控，电压、电流两种刺激模式选择，脉宽、频率参数可根据患者情况进行个体化选择，针对患者病情提供精准治疗。提供至少 16 组程序组进行编辑设置。且有不少于7种体位自适应，根据患者不同的体位状态进行自动切换，对患者症状改善有更好的体验。

脊髓神经电刺激导线技术参数

1)至少满足20、40、60cm规格长度的植入需求；

2)带浅色套筒和透明不同颜色套筒，固定螺丝，方便锁定，防止电极移位。

3.人工神经鞘管技术参数

1)该产品用于缺损长度≤1.5cm的神经桥接，以及周围神经的修复，修复神经缺损长度不得大于2cm。

2).有隔离作用，能通过包绕外膜切开后的神经束支，使裸露的神经束免受周围组织机械粘连或组织学影响，预防纤维母细胞长入神经内形成瘢痕。

3)可参与组织愈合过程，易于许旺细胞的迁移。

4)其结构能为受损神经创造一个桥接诱导作用，具有很好的方向性，为神经生长提供通道。

5)可被机体降解吸收，局部形成一层神经保护膜。

4.一次性解刨器

1）临床用途：用于对微细组织，尤其是微小血管和神经，肌腱等的分离和切割。

2）刀头设计：多种刀头设计，无需连接主机，即拆即用。

3）剖切刀：

切割力：0.3-0.6N，更容易穿透血管壁，切口整齐；

限深安全：刀刃限深≤3mm，厚度小于≤0.2mm，不易损伤对侧血管壁；

刀头具备2种及以上的角度设计；

剥离刀：长短双刃设计，长刃用于锐性剥离，短背刃用于辅助切割；

刀头下方细颈设计，方便观察剥离视角；

刀柄两种角度设计。刀柄与刀头配合，至少有6种角度组合，方便在较深部位进行操作。

4）异型刀头：（金属刀柄）

刀柄与刀头配合，至少有5种以上的尺寸型号，方便在较深部位进行操作。

可调节旋转角度及可延长工作距离

刀头：有针对于腕管综合征，周围神经病变，肌腱神经松解的适配型号。

5.防粘连液技术参数

1）产品的浓度为≥30mg/ml。因高浓度决定了粘度、降解周期、成膜效果，使防粘连得以实现。

2）产品的分子量≥60万道尔顿，适合于成膜。遇到组织液后自动固化成膜，形成生物屏障，从而阻止周围组织中成纤维细胞对手术创面的入侵，发挥良好的防组织粘连的效果；

3）产品具有良好的抗菌活性，对金黄色葡萄球菌等大部分革兰氏阳性菌均有抑制作用，多糖的止血作用减少创面出血的同时，预防粘连的形成。

4）产品配备20cm-40cm等多种专用长导管，供临床不同手术类型使用。

5）产品需符合国家标准无菌加工技术灭菌，供临床无菌使用。