1. 维护保养设备：

名称：眼科Yb：YAG激光手术系统，（LENSAR Laser System-fs 3D）

生产厂家：美国 LENSAR,Inc

型号：LLS-fs 3D

序列号： LLS5075

初次安装使用时间：2019年1月29日

二、商务参数

1.维护保养方式:技术保（壹年）或全保（壹年）

三、 技术参数：

1、设备保养人员具有专业的服务能力。

2、维护保养服务内容包括：

1）设备年度维护保养（更换年度保养套包）；

2）一年两次上门技术维护保养；

3）系统检查、调试、参数设置、校准；

4）系统安全性检查；

5）免费电话咨询与指导；

3、及时有效地提供技术服务，在接到甲方书面（传真）通知48小时内到达现场。

4、维护保养后，乙方出具详细的服务报告，并由甲乙双方人员签字共同验收，作为正式文件保存。

5、年度全面保养，内容如下：

1. 更换冷却水；
2. 更换水循环过滤器；
3. 设备参数备份；
4. 更换空气过滤器；
5. 光路检测；
6. 马达电机刷检测；
7. 干燥剂更换；
8. 真空过滤器管道检测；
9. 清洁并给X、Y、Z轴承加润滑油；

10）清洁电机并加润滑油；

11）更换Z轴轨道吸油毛毡条；

12）硬盘清理；

6、设备技术保修服务不包含零配件费用，零配件收费根据标准报价不高于9折。全保包括零配件费用。