附件一：

一次性使用不可吸收组织闭合夹

1.产品适用于3-16mm的血管及体腔组织。

2.耐压性：闭合夹的闭合口应能承受不小于49 kPa（370 mmHg）压力，持续72小时后应无漏水和撕裂的现象。

3.耐疲劳性：施夹钳将闭合夹夹持后，模拟夹闭动50-60次，闭合夹应无断裂、错位、扭曲现象。

4.关闭力：闭合夹关闭力应符合要求（ML:20N≤F≤50N，L:30N≤F≤90N，XL:40N≤F≤100N）。

5.抗滑脱力：闭合夹抗滑脱力应符合要求（ML:F≥5N，L:F≥8N，XL:F≥12N）。

6.产品经环氧乙烷灭菌后，出厂时环氧乙烷残留量≤10μg/g。

7.经环氧乙烷灭菌，产品无菌。

8.产品由安全锁扣、弹性合页、弓形钉腿、一体化防滑齿和隆突组成。

纱布创面敷料参数：

一、产品名称:纱布创面敷料，属三类医疗器械

二、生物制品：主要成份溶菌酶和溶葡萄球菌酶。

三、型号规格:7.5-25cm

四、产品适用范围

适用范围:用于覆盖烧伤、体表溃疡、褥疮、擦伤创面，避免创面与外界接触，为伤口创造湿性愈合环境，同时抑制细菌在纱布上的定植。创面及手术适用范围:

术后切口一肛肠科、外科、骨科、妇产科、心胸外科、整形美容等所有术后切口的覆盖。

慢性创面一糖尿病足、慢性骨髓炎、慢性窦道、周围血管疾病溃疡、压力性损伤、癌性伤口、放射性溃疡、愈合不良的术后创面等产生的创面护理。

五、特点、优势:

1、独特机理;双重破壁杀菌，不易耐药。

2、强大快速的杀菌能力(广谱、高效):对G、G、真菌均有效，对MRSA特效;2分钟内对临床各种常见致病菌的灭杀率达到99.9%，

3、肱血环境不影响杀菌活性，脓血性创面使用效果更加。

4、酶在 37℃时杀菌活性最强。

5、酶活性中心含锌离子，可促进创面愈合。

6、生物酶成分，杀菌后分解产物为氨基酸和水，无毒副作用，安全性高。

水凝胶伤口敷料

1）高水分释放能力，有效湿润干燥伤口和软化坏死细胞，支持自溶性清创；

2)能吸收少量渗液，吸附伤口异味；

3)林格氏液刺激细胞生长，安全促愈

4)特有的凝胶粘度，与创面紧密贴合并容易清除，可联合任何二层敷料，使用灵活；

5)清澈透明，利于观察评估，清凉舒适；

6)带双向刻度的注射器式设计，方便使用和记录，完全注空更节约。

羧甲基纤维素钠银敷料

1)规格包含片状加强型和条状加强型。片状加强型由两层亲水纤维用纤维素纤维缝合在一起；条状加强型在单层亲水纤维基础上，用纤维素纤维在外表面进行编织的条状无纺布敷料。

2)高吸收的亲水性纤维含银敷料可吸收和锁定渗液防止渗漏，产生一种可以维持潮湿环境的软凝胶；

3)亲水性纤维的化学组成为羧甲基纤维素钠；

4)规格包含片状加强型和条状加强型。

结构及组成：羧甲基纤维素钠银敷料属于吸收性创面敷料，材料由含银亲水纤维（羧甲基纤维素钠）及沿长轴缝合的尼龙线组成。

医用液体敷料

犬伤专业清洗液(医用液体敷料)为弱碱性清洗消毒液(PH均值7.00-7.5之间)用于动物咬伤患者的伤口冲洗，预防狂犬病发生。配合犬伤设备使用。

造口粉

1）主要成分羧甲基纤维素钠，形成保护凝胶保护皮肤。

2）吸湿干爽舒缓皮肤。

皮肤保护剂

1）不含有酒精，无刺痛感，

2）20-30秒内迅速成膜，方便后续操作。

3）多角度喷射，正立/倒立/水平都能喷射，方便易用不易浪费。

造口防漏圈

1）内径约18mm、外径约48mm、厚度约2.5mm。

2）保护纸贴耳方便手指捏住和撕除。

3）可塑性好，方便拉伸。