**附件1：**

磁振热治疗仪技术参数

1. 采用磁场、振动、温热三种物理因子相结合进行同步治疗；
2. 独立四通道输出，四通道参数可独立调节，可同时治疗四个患者或部位，节约治疗时间提高临床效率。
3. 磁场强度： 磁感应强度在10mT~50mT的范围内可调，步长为10mT，误差为±10%；
4. 振动频率：
5. 单一振动模式：30Hz、40Hz、50Hz、60Hz四种频率可调，误差±2Hz。振动时间2s，振动周期2s、3s、4s、5s可调；
6. 多频振动模式：30Hz、40Hz、50Hz、60Hz循环扫引，误差±2Hz。振动时间5s，振动周期10s、12s、14s、16s可调；
7. 治疗温度40℃、46℃、52℃、58℃共4级可调，精度：±3℃；
8. 颈肩型、标准型、膝肩型三种治疗导子可供选择；
9. 无热模式，适用于炎症损伤急性期治疗；
10. 软件含有内置处方，具有三种治疗模式共13种处方；每种处方又分急性、亚急性、慢性期分别有对应不一样的磁场强度、温度、振动频率参数；
11. 治疗时间1~99min可调，以1min为单位设定；
12. 输入功率：500VA；
13. 具备磁疗开路错误提醒；
14. 具有多种安全保护装置：
15. 输入过流保护装置；
16. 输出过流保护装置；
17. 双重过温度保护装置。
18. 设备质保3年。