| 项目 名称 | 南昌市第一医院半飞秒（准分子）激光维保项目需求表 |
| --- | --- |
| 一 | 技术参数 |
| 1 | 维修范围： S4IR准分子激光设备之所有光学，电子电路部分及激光腔管等。 |
| 2 | 提供 24 小时服务电话。 |
| 3 | 电话响应时间 1 小时。 |
| 4 | 到达现场时间 48 小时内。 |
| 5 | 每 3 个月提供一次保养服务。内容包括系统全面的检查、调试和保养，并提供保养报告。 |
| 6 | 所有更换的零部件须是合格原厂生产。准分子激光系统需维持换气量refill2000mbar 以下。 |
| 7 | 合同价格包括准分子激光不限次数的人工叫修费用每季度例行保养、差旅费用、需更换的配件易损件、工作气体及能量测试卡。 |
| 8 | 在合同期内确保设备开机率达到 95%，（按照 365 天/年计），即正常开机达到 347天/年，停机不超过 18 天/年。若医院所保设备未达到以上开机率保证，成交供应商将给予医院补偿，即停机每超过一天，医院有权按 1 万/日从保修费中扣除。保修期内若遇成交供应商不能维修的情况，采购人有权请其他公司维修，产生费用由成交供应商承担。 |
| 9 | 整机全保，保修时长：1年 |
| 二 | 商务条款 |
| （一） | 在合同的履行过程中对货物的质量发生争议时以采购人当地质量技术监督局鉴定结果为准。 |
| （二） | 供应商须提供同品牌同类设备维保项目业绩至少贰份，提供中标通知书或合同。 |
| （三） | 供应商不得转包服务。供应商应当能独立完成准分子激光系统所有项目的维修工作，不得整体或部分将维修工作转交给其他公司或个人，一经查实，将中止合同，供应商要赔偿由此引起的一切经济损失。 |
| （四） | 供应商必须有良好的服务业绩，没有损坏医院准分子激光系统的案例。 |
| （五） | 验收内容：按照投标文件及合同内技术和商务要求进行履约 |
| （六） | 验收方法：由眼科及设备主管科室组织验收 |
| （七） | 验收标准：以投标文件及合同为验收标准 |
| 三 | 评审规则：低价中标 |