附件1：

生物安全柜一批技术参数

参数一：A2型生物安全柜（数量：2台）

1.外形尺寸(长×宽×高):按工作场地需求定制,支架高度可调100mm,方便不同用户操作 。

2.采用优质的超高效滤膜,材质为硅硼酸盐超细玻璃纤维,过滤效果好,容尘量大。

3.工作区全部采用SUS304优质不锈钢一体成型,便于清洁,且处于负压环绕,保证污染气溶胶不外逸。

4.高清LCD彩色控制面板,动态显示下降风速﹑吸入风速,当气流状态出现异常时启动声光报警指示。

5.在送风和排风系统都设置阻泄露技术的过滤器装置,能有效降低泄露,再配以超高效过滤器,确保对于0.12μm的尘埃颗粒捕集效率≥99.999%,确保洁净等级达到10级。

6.三色屏显智能化提醒功能,可直观了解安全柜运行状态,绿色屏显为正常使用,红屏显示为设备异常,并启动声光报警,紫色屏显时处于紫外灭菌。过滤器寿命梯度显示,在线动态条形码和数字百分比形式显示过滤器寿命,并有绿/黄/红三色指示提醒维护,具有失效报警功能,保证实验安全性。

7.工作区和排风口置有高灵敏及高精度微风速传感器,实时精准在线监测安全柜的下降风速及吸入口风速,保证负压气幕的稳定,当气流速度变化量达到20%时,启动声光提醒用户。

8.玻璃移门可下拉至操作台面下,无需将身体探入安全柜内部污染区即可方便从上方对前窗内部进行清洁换灯管,清洁无死角,确保用户人身安全。

9.出风面装有均流膜装置,提高风速均匀性,并可有效的防止药物喷溅对于高效过滤器的损坏,同时提高过滤器使用寿命。

10.玻璃下方设玻璃托条防止玻璃与工作台面的直接碰撞,原厂安装不锈脚踏杆,能降低操作疲劳。

11.配有带有万向角轮,方便设备的移动和就位。

12.前吸入口采用无阻碍回风的技术,确保操作人员把手伸入安全柜内操作时能有效防止逆流、湍流的形成,提高操作人员的安全性。

13.前窗移门关闭时,照明灯自动关闭,5秒后风机进入低速低耗运行状态,能确保工作区内的洁净度,在当日下次操作时无需再开机自净,直接拉起安全移门可直接进行操作,提高工作效率。

14.用直流无碳刷电机驱动风机,自带电压波动补偿功能,在190-250伏宽电压波动范围内保持恒定风速,即使安全柜过滤器出现堵塞,风机自适应系统能确保下降风速和流入风速的稳定持续,风机转速控制精度5rpm,具有阻力感应补偿功能,有效地延长过滤器的使用寿命。

15.移门滑动前窗采用6个SANCO悬挂升降系统,非配重块升降方式,当前窗移门处于异常位置时,启动声光报警提示操作人员,确保安全可靠。

16.质保三年

参数二：生物安全柜技术参数（数量：1台）

1. 分类：30%外排，70%循环

2. 外部尺寸≥（LXDXH） 1100mmX755mmX 2200mm：

3. 内部尺寸≥（LXDXH）940mm X600mmX660mm。

4.风速：平均下降风速：0.33士0.025m/s； 平均吸入口风速0.53士0.025m/s

5. 噪音等级：≤67dB （A）

6. 系统排风总量：360m³/h

7. 送风和排风过滤器均采用硼硅酸盐玻璃纤维材质的 ULPA 高效过滤器，对0.12um 颗粒过滤效率≥99.9995%

8.前窗玻璃采用双层夹胶防爆安全玻璃，更好的保护了人员及实验的安全；

9.LCD 彩色液晶显示屏，全参数品示，实时动态显示操作区的下降气流流速和流入气流流速，显示安全柜的整体运行时间，UV灯的运行时间，操作区的温度和湿度，送风和排风过滤器的阻力，显示过滤器的使用时间并由条码显示过滤器的使用寿命，条码全部点亮是过滤器寿命到期，运行状态全部显示

10.脚踏电动、轻触按键、遥控电动三种方式灵活控制玻璃门升降，玻璃门升降到安全操作高度时，自动停止升降，使操作更加方便；且玻璃门升降时不用直接接触玻璃，使实验人员更安全：

11.遥控控制：安全柜的所有按键操作，都可通过遥控控制实现。

12. 具有预约定时功能，能自动设定安全柜定时开机、关机及紫外灯消毒时间。

13. 玻璃门不在安全高度报警：玻璃门安全高度次 200mm，当安全柜前侧高手或低于安全高度时，安全柜会声光报警；

14.配备双路压力传感器，实时监测送风过滤器以及排风过能器的压差，压力变化超限时自动声光报警

15.过滤器失效更换报警：当过滤器寿命使用到期后，会有过滤器更换声光报警；

16.紫外灯与安全柜玻璃门、风机及照明灯互锁

17.负压风道设有异物过滤结构，防止纸屑等异物进入风机。

18.质保三年

参数三: 生物安全柜（Ⅱ级A2型）技术参数(数量：2台)

1、外部尺寸(宽×深×高)：(1750-1800)mm×(790-850)mm×(2000-2220)mm；

2、工作区尺寸(宽×深×高)：(1580-1650)mm×(610-650)mm×(500-700)mm；

3、过滤要求：送、排风过滤器为ULPA过滤器，过滤效率不低于 99.9995%（≥0.12μm颗粒），洁净度等级ISO 4级；

4、排风要求：垂直层流负压机型，30%气流外排，70%气流循环，排风方向为顶出；

5、安全气密防护：柜体防泄漏检测，确保柜体在500Pa的条件下无泄漏；

6、下降风速：≥0.35m/s；流入风速：≥0.55m/s；噪音：≤65dB（A）；

7、箱体工作区结构：304不锈钢一次成型，可移动式不锈钢工作台面；

8、工作状态监测与显示：彩屏 LCD伴有相关操作程序提示友好界面，监视显示项目：过滤器寿命显示及报警、风机运行状态监测与故障报警；工作窗开启超过规定高度报警；实时监测与显示下降风速、吸入口风速；

9、每台设备定制1个摄像头，像素不低于800万、内存可存储1个月视频。

10、预留舱内扫描接口。

11、底部挡板不能挡住回风口。

12、质保3年