## Sheet1
附件1： |  | 淋巴静脉吻合手术器械一批采购需求
一 | 技术参数/服务需求/配置清单
序号 | 数量 | 名称 | 式样要求 | 规格描述 | 产品材质 | 技术参数
1 | 11 | 显微镊 | 直形直头 | 长150mm，尖宽0.10-0.15mm，直，无打结面板 | 不锈钢 | 1、尖端宽度和厚度分别为0.10×0.10mm（1把）、尖端宽度和厚度分别为0.15×0.15mm（2把） 2、尖端最大错位小于0.05mm 3、手柄弹力1.2N 4、工作端倒角R角0.02mm
2 | 4 | 显微持针钳 | 直形直头 | 长150mm，尖宽0.15mm，直，光滑，无锁 | 不锈钢 | 1、尖端宽度和厚度分别为0.15×0.15mm 2、手柄弹力1.2N 3、工作端倒角R角0.02mm
3 | 3 | 显微持针钳 | 直形弯头 | 长150mm，尖宽0.15mm，弯，光滑，无锁 | 不锈钢 | 1、尖端宽度和厚度分别为0.15×0.15mm 2、手柄弹力1.2N 3、工作端倒角R角0.02mm
4 | 3 | 显微剪 | 直形直头 | 长150mm，刃长6mm，尖宽0.15mm，直 | 不锈钢 | 1、尖端宽度和厚度分别为0.15×0.30mm 2、手柄弹力1.2N
5 | 4 | 显微剪 | 直形弯头 | 长150mm，刃长6mm，尖宽0.15mm，弯 | 不锈钢 | 1、尖端宽度和厚度分别为0.15×0.30mm 2、手柄弹力1.2N
6 | 6 | 显微止血夹 | 直头 | Ø0.10-Ø0.50mm | 不锈钢 | 1、止血夹长度8mm 2、宽度1mm 3、夹闭力0-5g
7 | 3 | 器械钳 | 直型 | 长14-15cm | 不锈钢 | 与止血夹匹配使用
8 | 8 | 组织镊 | 直形 | 长12cm，0.4mm，带齿 | 不锈钢 | 1、尖端宽度和厚度分别为0.40×0.40mm 2、1×2齿 3、手柄弹力1.2N
9 | 7 | 止血钳 | 弯形 | 长12.5cm，0.4mm，弯 | 不锈钢 | 尖端宽度和厚度分别为0.40×0.40mm
10 | 3 | 消毒盒 | M0101 | 长250-270mm×宽160-180mm×高25-40mm | PPSU | /
配套器械一套 1、舌钳5把（16.5cm直）2、医用镊180把（14cm横齿敷料）3、组织镊160把（14cm直）4、开口器5把（丁字式）
二 | 商务条款 |  |  |  |  | 备注
（一） | 付款方式：货物验收合格后一个月内支付合同总额的90%，余款10%在满三年付清；付款前供应商需提供相应金额发票。
（二） | 质保期：三年
（三） | 售后服务：签订合同后30日内到货 1、供应商所投产品必须提供自通过最终验收合格、签署验收合格证书并办理移交手续之日起三年的质量保证期； 2、在本项目承诺的免费质量保证期内实行“三包”服务。质保期内免费上门服务及技术支持，每年由维修工程师提供至少2次的上门维护保养工作； 3、质量保证期内中标供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足和故障负责任。 4、提供7x24小时售后服务热线；在接到采购人通知维修后2小时内提出解决方案。若运用通讯工具不能解决问题，到现场进行维修的，必须在24小时之内到达现场予以解决（提供备用器械）； 5、中标供应商的其它售后服务承诺属于本合同的一部分，如果有不同约定的，以服务水平和层级更高的为准。
（四） | 验收时间：供应商提出验收申请日10个工作日内组织验收
（五） | 验收内容：按照投标文件及合同内技术和商务要求进行履约
（六） | 验收方法：一次性验收
（七） | 验收标准：以投标文件及合同为验收标准